Технические характеристики Анализатор шума и вибрации Ассистент

| Что измеряется | Вид измерения | ​ | ​ |
| --- | --- | --- | --- |
| ​ | Шум | Инфразвук | Ультразвук |
| Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц |
| Частотные коррекции, диапазон | 20 - 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150дБ спектры | 30-150 дБ |
| Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент, Быстро, Медленно |
| Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц | Октавный спектр 16 кГц – 31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц – 40 кГц |
| Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг |
| Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | ​ | ​ |
| ​ | Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уров |